## Лист1
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» Западно-Сибирский филиал ФГУП «ВНИИФТРИ»
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ № |  |  |  |  | от
Вид поверки |  |  |  | периодическая
Период проведения поверки (даты)
Владелец СИ
Место выполнения работы (адрес, корпус)
Наименование, тип (модификация) средства измерений СИ, регистрационный номер в ФИФ |  |  |  |  | Трансформатор напряжения |  |  |  |  | Рег. №
В составе |  | —
Отметка о поверке в сокращенном объеме |  |  |  |  | —
Номер знака предыдущей поверки | [7 empty] | Год выпуска СИ:
Заводской (серийный) номер |  |  |  |  | Фаза А |  |  | Фаза В |  |  | Фаза С
Номер и наименование методики поверки
Условия проведения операций поверки: | [7 empty] | нормируемые |  | текущие |  | ед. изм.
Температура окружающего воздуха | [7 empty] | от 5 до 35 |  |  |  | °С
Относительная влажность воздуха | [7 empty] | от 30 до 80 |  |  |  | %
Атмосферное давление | [7 empty] | от 630 до 795 |  |  |  | мм рт. ст
Отклонение частоты источника высокого напряжения и сети питания низковольтных средств измерений от номинального значения | [7 empty] | не более ±0,5 |  |  |  | Гц
Колебания напряжения источника высокого напряжения и сети питания низковольтных средств измерений | [7 empty] | не более ±5 |  |  |  | %
Коэффициент гармоник кривой переменного напряжения источника высокого напряжения и сети питания низковольтных средств измерений | [7 empty] | не более 5 |  |  |  | %
Коэффициент обратной последовательности напряжений источника трехфазной системы напряжений (при поверке трехфазных ТН) | [7 empty] | не более 2 |  |  |  | %
Средства поверки:
1. Преобразователь напряжения измерительный высоковольтный ёмкостной масштабный рег. №32575-11, эталон 2 разряда,
ПВЕ-10-2, зав. №371 ФИФ №32575.11.2Р.01083684
св-во С-ГЖЦ/09-04-2026/517882944 от | [7 empty] | 2026-04-09 |  | действ. до |  | 2027-04-08
ПВЕ-35 зав. №372 ФИФ № 32575.11.2Р.01059014
св-во С-ГЖЦ/09-04-2026/517882942 от | [7 empty] | 2026-04-09 |  | действ. до |  | 2027-04-08
ПВЕ-220 зав.№373 ФИФ №32575.11.2Р.01045677
св-во С-ГЖЦ/09-04-2026/517882941 от | [7 empty] | 2026-04-09 |  | действ. до |  | 2027-04-08
2. Прибор для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии «Энергомонитор-3.3Т1»,
зав. № 2787, рег. №39952-08, ФИФ 39952.08.2Р.00954125; эталон 2-го разряда,
св-во С-НН/23-10-2025/476101774 от | [7 empty] | 2025-10-23 |  | действ. до |  | 2027-10-22
3. Магазины нагрузок МР3025, рег. №22808-07, зав. №1798
св-во С-Н/07-10-2024/381573371 от | [7 empty] | 2024-10-07 |  | действ. до |  | 2026-10-06
3. Магазины нагрузок МР3025, рег. №22808-07, зав. №1801
св-во С-Н/07-10-2024/381573368 от | [7 empty] | 2024-10-07 |  | действ. до |  | 2026-10-06
6. Измеритель-регистратор автономный EClerk®-M-11-RHTP, рег. №80931-21,
зав. №41204, св-во С-Н/13-03-2026/511075752 от | [7 empty] | 2026-03-13 |  | дейтв. до |  | 2027-03-12
Результаты поверки:
1. Внешний осмотр:
- | контактные зажимы, выводы первичной и вторичной обмоток исправны и снабжены маркировкой;
- | на табличке трансформатора четко указаны его метрологические и технические данные:
| Класс точности | Обозначение обмотки |  | Номинальный первичное напряжение, В |  |  | Номинальный вторичное напряжение, В |  |  | SНОМ, В·А
(a-x)
(ад - хд)
Результат проверки: соответствует п. 10.1 МП.
2. Результат проверки по п. 10,2: контактные зажимы обозначены правильно
3. Определение погрешности
| Sфакт, % от Sном | Погрешность ТН с учётом погрешности установки | Фаза А |  |  | Фаза В |  |  | Фаза С
U1/Uном, %
|  |  | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
|  |  | а-х |  |  | а-х |  |  | а-х
| 100 | δku(Тр), % | -0.19133 | -0.29067 | -0.268 | -0.17333 | -0.15667 | -0.18267 | -0.238 | -0.218 | -0.22
|  | Δϕ'u(Тр), мин | 13.2513 | 13.5653 | 13.8733 | 13.5487 | 13.182 | 15.5853 | 12.748 | 15.796 | 13.3787
| 25 | δku(Тр), % | 0.184 | 0.10333 | 0.21333 | 0.152 | 0.18467 | 0.21667 | 0.32867 | 0.248 | 0.13
|  | Δϕ'u(Тр), мин | 8.2027 | 8.9653 | 8.9387 | 9.4313 | 9.8507 | 9.6313 | 8.348 | 10.5193 | 8.8013
| Напряжение на вводах разомкнутого треугольника дополнительных обмоток трёхфазной группы(В): | [8 empty] | 0.108
Заключение: метрологические характеристики соответствуют заявленному классу точности по ГОСТ 1983 и требованиям, установленным в описании типа. Средства измерений признаны пригодными к применению.
| Поверитель |  |  |  | Вагин Александр Юрьевич
Фамилия, имя, отчество