## Лист1
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» Западно-Сибирский филиал ФГУП «ВНИИФТРИ»
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ № |  |  |  |  | от
Вид поверки |  |  |  | периодическая
Период проведения поверки (даты)
Владелец СИ
Место выполнения работы (адрес, корпус)
Наименование СИ, регистрационный номер в ФИФ |  |  |  |  | Трансформатор напряжения
[5 empty] | Фаза А |  |  | Фаза В |  |  | Фаза С
Тип (модификация) средства измерений СИ
Год выпуска СИ:
Регистрационный номер в ФИФ
Заводской (серийный) номер
Отметка о поверке в сокращенном объеме |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  | —
Номер знака предыдущей поверки |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  | —
Номер и наименование методики поверки
Условия проведения операций поверки: | [7 empty] | нормируемые |  | текущие |  | ед. изм.
Температура окружающего воздуха | [7 empty] | от 5 до 35 |  |  |  | °С
Относительная влажность воздуха | [7 empty] | от 30 до 80 |  |  |  | %
Атмосферное давление | [7 empty] | от 630 до 795 |  |  |  | мм рт. ст
Отклонение частоты источника высокого напряжения и сети питания низковольтных средств измерений от номинального значения | [7 empty] | не более ±0,5 |  |  |  | Гц
Колебания напряжения источника высокого напряжения и сети питания низковольтных средств измерений | [7 empty] | не более ±5 |  |  |  | %
Коэффициент гармоник кривой переменного напряжения источника высокого напряжения и сети питания низковольтных средств измерений | [7 empty] | не более 5 |  |  |  | %
Средства поверки:
1. Преобразователь напряжения измерительный высоковольтный ёмкостной масштабный рег. №32575-11, эталон 2 разряда,
ПВЕ-10-2, зав. №371 ФИФ №32575.11.2Р.01083684
св-во С-ГЖЦ/09-04-2026/517882944 от | [7 empty] | 2026-04-09 |  | действ. до |  | 2027-04-08
ПВЕ-35 зав. №372 ФИФ № 32575.11.2Р.01059014
св-во С-ГЖЦ/09-04-2026/517882942 от | [7 empty] | 2026-04-09 |  | действ. до |  | 2027-04-08
ПВЕ-220 зав.№373 ФИФ №32575.11.2Р.01045677
св-во С-ГЖЦ/09-04-2026/517882941 от | [7 empty] | 2026-04-09 |  | действ. до |  | 2027-04-08
2. Прибор для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии «Энергомонитор-3.3Т1»,
зав. № 2787, рег. №39952-08, ФИФ 39952.08.2Р.00954125; эталон 2-го разряда,
св-во С-НН/23-10-2025/476101774 от | [7 empty] | 2025-10-23 |  | действ. до |  | 2027-10-22
3. Магазины нагрузок МР3025, рег. №22808-07, зав. №1798
св-во С-Н/07-10-2024/381573371 от | [7 empty] | 2024-10-07 |  | действ. до |  | 2026-10-06
3. Магазины нагрузок МР3025, рег. №22808-07, зав. №1801
св-во С-Н/07-10-2024/381573368 от | [7 empty] | 2024-10-07 |  | действ. до |  | 2026-10-06
6. Измеритель-регистратор автономный EClerk®-M-11-RHTP, рег. №80931-21,
зав. №41204, св-во С-Н/13-03-2026/511075752 от | [7 empty] | 2026-03-13 |  | дейтв. до |  | 2027-03-12
Результаты поверки:
1. Внешний осмотр:
- | контактные зажимы, выводы первичной и вторичной обмоток исправны и снабжены маркировкой;
- | на табличке трансформатора четко указаны его метрологические и технические данные:
| Класс точности | Обозначение обмотки |  | Номинальный первичное напряжение, В |  |  | Номинальный вторичное напряжение, В |  |  | SНОМ, В·А
(a-x)
| — | (ад - хд) |  | 0 |  |  | 100 |  |  | —
Результат проверки: соответствует п. 10.1 МП.
2. Результат проверки по п. 10,2: контактные зажимы обозначены правильно
3. Определение погрешности
| Sфакт, % от Sном | Погрешность ТН с учётом погрешности установки | Фаза А |  |  | Фаза В |  |  | Фаза С
U1/Uном, %
|  |  | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
|  |  | а-х |  |  | а-х |  |  | а-х
| 100 | δku(Тр), % | -0.21333 | -0.24467 | -0.24933 | -0.12467 | -0.214 | -0.29933 | -0.32667 | -0.19467 | -0.08
|  | Δϕ'u(Тр), мин | 14.012 | 15.8233 | 13.3833 | 14.556 | 15.762 | 14.58 | 14.9507 | 16.0393 | 11.98
| 25 | δku(Тр), % | 0.23067 | 0.17 | 0.266 | 0.21 | 0.26667 | 0.104 | 0.049333 | 0.24733 | 0.26467
|  | Δϕ'u(Тр), мин | 9.4353 | 11.3513 | 8.264 | 10.818 | 8.642 | 12.08 | 9.592 | 10.3367 | 8.9387
| Напряжение на выводах разомкнутого треугольника трехфазной группы трансформаторов, (В): | [8 empty] | 0.102
Заключение: метрологические характеристики соответствуют заявленному классу точности по ГОСТ 1983 и требованиям, установленным в описании типа. Средства измерений признаны пригодными к применению.
| Поверитель |  |  |  | Вагин Александр Юрьевич
Фамилия, имя, отчество